网络协议，字符串格式

正确回复：A

错误回复：E

1、设置参数指令@fe

@fe MCH ffff  设置M通道，按位表示，1设置通道（±10V高压挡），0设置通道（热电偶采集低压档）。

@fe SPS 1000 设置发送频率等级（单位ms）：1（表示1000Hz）

@fe BIN 0      设置数据发送方式，0字符串，1十六进制

@fe TIME 0     设置时间戳显示，0不显示，1显示

@fe HEAD 1     设置序号显示，0不显示，1显示

@fe AVG 8     设置平均次数，最大4，8，16，32，64

@fe TYPE 0     设置发送方式，0软件触发定时模式 ，2硬件触发模式

@fe TRIG 0     0-设置上升沿触发，1-下降沿触发，2-变化沿触发

@fe TNUM 1     硬件触发次数，多少次采集一次

@fe CHECK 0000   使能开路检测

2、读取设置参数指令@fd

同1

3、采集指令

@f0 ffff 0    读取电压原始值

@f0 ffff 1    读取电压校准值

@f0 ffff 2    读取温度值-连续

@f0 ffff 3    读取电压原始值-单次

@f0 ffff 4    读取电压校准值-单次

@f0 ffff 5    读取温度值-单次

@f1           停止采集

4、设置热电偶类型

@f3 0KKKKKKKK0KKKKK0

设置热电偶的类型，可设置的有K、B、E、J、T、S、N、R、C、1、2、3，

（1是WRE325，2是WRE526，3是WRE520）

5、读取热电偶类型

@e3

6、设置IP、子网掩码、网关、端口

@e0 0 192.168.3.7     IP

@e0 1 255.255.255.0   子网掩码

@e0 2 192.168.3.1     网关

@e0 3 7002            端口

@ff  重启

7、IP扫描阀

T1603

8、读取冷端温度

@f4 0 //原始温度，单次

@f4 1 //校准温度，单次

@f4 2 30   校准温度补偿零点，30是校准温度

9、校准

校准是电压校准，分为两档，高压挡（±10V）和低压（±2V）当分别校准，需要配合参数配置使用，@fe MCH ffff  设置M通道，按位表示，1设置通道（±10V高压挡），0设置通道（热电偶采集低压档）。

@fc 0FFFF  清除校准点

@fc 1FFFF 0采集校准点  最多五个校准点1-5，1是第几个校准点，FFFF是通道选择，0是电压值

@fc MFFFF  拟合系数，生成KB值

@fc SFFFF  保存校准系数。

@fc ZFFFF 0零点校准  0是电压值